Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórek dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 7/2020 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmuje koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 7/2020 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko .....................................................................

tel/faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| 1. | Inkubator CO2 do hodowli komórek Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność komory inkubatora 167 litrów ±5% |  |  |
|  | Sześciościenny system grzania, rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji, bez użycia wentylatora i filtrów |  |  |
|  | Drzwi wewnętrzne podzielone na 4 segmenty umożliwiające podgląd hodowli komórkowych |  |  |
|  | Drzwi zamykane na system magnetyczny; rączka po lewej stronie |  |  |
|  | Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami, półki i stelaże łatwe do wyjęcia |  |  |
|  | 4 półki perforowane, ze stali nierdzewnej oraz możliwość zainstalowania do 8 półek |  |  |
|  | Półprzewodnikowy czujnik CO2 na podczerwień działający niezależnie od poziomu wilgotności. |  |  |
|  | Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2 |  |  |
|  | Regulacja CO2 w zakresie 0,1-20% z dokładnością ±0,1% |  |  |
|  | Stabilność CO2 ± 0,1% |  |  |
|  | Prędkość przywracania ustawionych parametrów CO2 po otwarciu drzwi na 30 sek – max. 6 ± 1 min. |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy: +4°C ponad temp. otoczenia do + 50°C |  |  |
|  | Stabilność temperatury ± 0,1°C |  |  |
|  | Wyposażony w integralny system kilku czujników temperatury weryfikowanej w 27 punktach wewnątrz inkubatora |  |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 °C |  |  |
|  | Jednorodność temperatury w komorze inkubatora w temperaturze +37°C wynosząca ± 0,3°C |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w opcję autosterylizacji komory inkubatora w temperaturze +180°C przez 2 godziny |  |  |
|  | Możliwość zapisu oraz eksportowania z urządzenia protokołu dotyczącego procesu autosterylizacji |  |  |
|  | Wyjmowana taca nawilżająca ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Kontrola wilgotności: 95% w 37°C |  |  |
|  | System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: 1) nieprawidłowa temperatura w komorze; 2) nieprawidłowy poziom CO2 w komorze; 3) otwarte drzwi |  |  |
|  | Dwa porty dostępu o średnicy wewnętrznej 25mm umieszczone na tylnej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych |  |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz wyposażony w 2 porty USB z personalizacją dostępu |  |  |
|  | Intuicyjne oprogramowanie, pozwalające na rejestrację wszelkich danych, logowań, wykresów oraz alarmów CO2 i temperatury w okresie do 6 miesięcy. Możliwość eksportu danych przez port USB |  |  |
|  | Wyposażony w port umożliwiający podłączenie urządzenia do lokalnej sieci internetowej oraz oprogramowanie umożliwiające zdalne monitorowanie inkubatora z urządzeń mobilnych. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące –parametr oceniany |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie i montaż Po w ciągu 3-5 miesięcy od dostarczenia urządzenia Wykonawca zamontuje urządzanie i przeszkoli wybrane przez Zamawiającego osoby (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy