Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową oraz autosamplerem dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 2/2022 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 2/2022 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy oraz osoby upoważnione do kontaktu w sprawie wykonania umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |
| Wykonanie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Wysokosprawny chromatografu cieczowy z detektorem z matrycą diodową oraz autosamplerem

| 1. | Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa przepływ 0,001 do 5,000 ml/min, max ciśnienie 60MPa (dla 0,001 do 2,500 ml/min), 30MPa (dla 2,501 do 5,000ml/min) szeregowy układ tłoków mechanizm płukania tłoków niskociśnieniowy gradient czteroskładnikowy z zestawem akcesoriów z mikserem o objętości 700µl wbudowany degazer próżniowy sześciokanałowy (480 ul/kanał) – dokładnie 4 rozpuszczalniki do gradientu oraz 2 do przemywania autosamplera) precyzja przepływu nie gorsza niż 0,075% RSD (20 °C, woda destylowana, przepływ 1ml/min) dokładność przepływu: ± 2 μL/min (0.01 - 0.1 mL/min) lub ± 1 % (0.101 – 2.5 mL/min) dla 20°C, woda destylowana, ciśnienie 30 MPa tryb wysokiej częstotliwości pracy zaworów gradientowych czujnik wycieku rozpuszczalnika zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC |  |  |
|  | Termostat do kolumn sposób termostatowania: element Peltier + system cyrkulacji powietrza zakres ustawienia temperatury: od 1 do 85°C (w kroku co 1°C) zakres termostatowania: temperatura otoczenia minus 15°C do temperatura otoczenia plus 60°C pojemność komory termostatu - termostat musi pomieścić 3 kolumny o długości 30 cm blok wstępnego termostatowania rozpuszczalnika czujnik oparów rozpuszczalnika czujnik wycieku rozpuszczalnika zasilanie od 100 do 240V AC |  |  |
|  | Autosampler pojemność tacy autosamplera: minimum 200 fiolek po 1,5 ml zakres nastrzyku (standard): 0,1 -50 μl (standard) układ pracy autosamplera X-Y, Z praca autosamplera na zasadzie nastrzyku bezpośredniego maksymalne ciśnienie pracy 60MPa przeniesienie próby (carry-over) ≤0,005% RSD (5µl ślepego roztworu wystrzykniętego po 5µl roztworu metylparabenu o stężeniu 6mg/100ml) odtwarzalność objętości nastrzyku dla 10 μl ≤0,3% RSD (dla 10μl, standardowa strzykawka) musi posiadać możliwość chłodzenia próbek (zakres ustawienia temperatury: 1-35°C; zakres roboczy: 4°C do (temperatura otoczenia – 5°C) dla wilgotności 60% i przy temperaturze otoczenia 15 do 25°C) czujnik wycieku rozpuszczalnika zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC |  |  |
|  | Detektor DAD zakres dł. fali 190 – 900 nm dokładność długości fali ±1nm szum ≤0,5 x 10-5 AU (dla 250nm, 600nm, powietrze w celce, określone warunki) dryft ≤0,4 x 10-3 AU/h (dla 250nm, 600nm, powietrze w celce, określone warunki) czasy odpowiedzi – co najmniej 7 różnych, zakres od 0.01s (lub mniej) do 2.0s. możliwość wyboru szerokości szczeliny spośród dwóch o szerokości 1nm oraz 4nm wyposażony w lampy: deuterową i wolframową oraz w lampę rtęciową do kontroli długości fali liczba diod nie mniejsza niż 1024 celka 13μl możliwość zamontowania opcjonalnej celki termostatowanej zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC |  |  |
|  | Podstawa na rozpuszczalniki/zasilacz: podstawa na rozpuszczalniki zintegrowana wielkością z pozostałymi modułami wbudowany zasilacz dostarczający zasilanie 24V dla pozostałych modułów chromatografu |  |  |
|  | Oprogramowanie OpenLAB EZChrom Edition: oparte na środowisku Windows umożliwiające akwizycję i procesowanie danych DAD umożliwiające pracę z plikami z oprogramowania EZChrom (metody, chromatogramy, sekwencje) |  |  |
|  | Chromatograf dostarczony z: komputer z monitorem, myszką i klawiaturą do akwizycji i procesowania danych |  |  |
|  | Minimalne warunki gwarancji i serwisu: Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych. |  |  |
|  | Ogólne warunki oferty: Bezpłatne szkolenie: Po dostarczeniu sprzętu Wykonawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie z całości użytkowania sprzętu dla maksimum trzech pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się najpóźniej w terminie 4 tygodni od dostarczenia sprzętu. Wykonawca zamontuje i ustawi aparaturę w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy